RecorderLnx

Руководство пользователя

Редакция для текущей версии RecorderLnx, 2026 г.

Содержание

Термины и определения

Назначение и состав RecorderLnx

Путь измерительных данных

Быстрый старт

Интерфейс пользователя

Настройка RecorderLnx

Источники данных и приборы

Каналы и теги

Градуировочные характеристики

Формуляры, мнемосхемы и компоненты

SQL БД и исторические тренды

Графики

Диагностика

Автоматическое обновление снимков

Сохранность данных

1. Термины и определения

| Термин | Определение и связь с другими объектами |
| --- | --- |
| Проект | Набор конфигурационных файлов RecorderLnx: источники, теги, формуляры, компоненты, параметры записи и SQL. Имя каталога проекта показывается в заголовке главного окна. |
| Источник данных | Поставщик исходных отсчётов: физический прибор MIC-140, MIC183/185, модуль MCbus либо программный источник. Один источник создаёт один или несколько аппаратных каналов. |
| Канал устройства | Физический измерительный вход. Его диапазон, коммутация, питание датчика и аппаратная ГХ задаются в настройках конкретного прибора. |
| Тег | Именованная точка данных RecorderLnx. Тег связывает адрес канала с частотой опроса, единицами, диапазоном, ГХ и уставками. Формуляры и SQL работают с тегами, а не напрямую с драйверами. |
| Аппаратная ГХ | Преобразование, определяемое режимом источника/устройства. Например, MIC-185 может выдавать мВ, Ом или мкстрн. При автоматических единицах результат аппаратной ГХ задаёт входные единицы следующего узла. |
| Канальная ГХ | Одна или несколько пользовательских характеристик тега, применяемых после аппаратной ГХ. Порядок ГХ влияет на результат и конечные физические единицы. |
| Оценка | Производная величина сигнала, например текущее значение, Mean, RMS или Max. Компонент отображения и SQL-запись могут использовать разные оценки одного тега. |
| Формуляр | Страница отображения. Может содержать цифровые индикаторы, осциллограммы, тренды, картинки, кнопки и измерительные сечения. |
| Preview | Просмотр данных без основной записи измерительного файла. Используется для проверки связи, единиц, диапазонов и отображения. |
| Record | Сбор с записью по настроенным правилам. Может дополнительно записывать выбранные оценки в SQL БД. |

2. Назначение и состав RecorderLnx

RecorderLnx предназначен для подготовки измерительной системы, оперативного просмотра, регистрации сигналов и последующего анализа. Настройки разделены по уровням, потому что каждый уровень отвечает за свою часть тракта:

| Раздел настройки | Что находится в разделе | На что влияет |
| --- | --- | --- |
| Настройка регистратора | Частота обновления интерфейса, длина отображаемого буфера, испытание, изделие, каталоги, предыстория, условия старта и останова | Общий цикл просмотра и записи всего проекта; не изменяет электрический режим отдельного входа |
| Источники данных | Состав приборов, сетевые адреса, включение источника, сброс, автопоиск, свойства устройства | Подключение, жизненный цикл и перечень доступных аппаратных каналов |
| Каналы устройств | Диапазон, коммутация, питание, фильтры, аппаратный баланс, режим мВ/Ом/мкстрн | То, какие исходные значения и единицы выдаёт устройство |
| Каналы/теги | Имя, адрес, частота, единицы, диапазон, аппаратная и канальные ГХ, уставки | Представление канала внутри RecorderLnx и данные для всех компонентов/записи |
| Формуляры | Страницы, фон и размещение компонентов | Только представление; не должны менять режим физического прибора |
| Компоненты | Привязка к тегу и оценке, подписи, шрифты, оси, цвета | Способ показа уже сформированных данных тега |
| SQL БД | Подключение, период, управляющий тег, перечень оценок | Параллельную долговременную запись и исторические SQL-тренды |

Главное правило: сначала настраивается источник и его физический канал, затем тег и цепочка ГХ, после этого - компонент отображения и запись. Изменение компонента не должно перепрограммировать прибор; изменение аппаратного режима, наоборот, может изменить доступный диапазон и автоматические единицы тега.

3. Путь измерительных данных

Прибор или программный источник
  -> аппаратный канал и аппаратная ГХ
  -> тег RecorderLnx
  -> канальная ГХ1 -> ... -> канальная ГХn
  -> оценки (текущее, Mean, RMS, Max и др.)
  -> формуляр / осциллограмма / тренд / файл записи / SQL БД

Если у тега включены автоматические единицы, они берутся с конечного узла этой цепочки. Если аппаратная ГХ включена одна, тег получает единицы, выбранные в устройстве. При ручных единицах RecorderLnx показывает введённую пользователем строку и не заменяет её при переключении ГХ.

4. Быстрый старт

Запустите RecorderLnx и проверьте в заголовке каталог проекта.

Откройте Настройка -> Аппаратные свойства и проверьте состав источников.

Для сетевого прибора проверьте IP, порт и связь; при необходимости выполните автопоиск.

Откройте свойства каналов прибора и задайте электрический режим, диапазон и коммутацию.

Откройте настройку тегов и проверьте адрес, частоту, единицы и ГХ.

Перейдите в Preview. Проверьте значения, единицы, диапазоны графиков и отсутствие аппаратных ошибок.

При необходимости настройте формуляры и SQL-запись.

Перейдите в Record. Перед отключением прибора или изменением аппаратных свойств вернитесь в Stop.

Основные состояния: Stop - сбор остановлен; Preview - данные отображаются без основной записи; Record - выполняется запись. Жёлтый фон состояния соответствует просмотру/подготовке, зелёный - записи, серый - останову.

5. Интерфейс пользователя

Общая логика работы

Главное окно делится на три рабочие области: страницы отображения, панель состояния/команд и журнал. Страницы не управляют прибором напрямую: они только показывают уже подготовленные теги и их оценки. Команды Preview, Record и Stop управляют жизненным циклом сбора, а настройки источников и тегов задают, какие данные вообще доступны для отображения.

В таблицах ниже колонка Характерные действия описывает только действия, которые важны именно для этого элемента RecorderLnx: например обратный zoom мышью у графика, двойной щелчок по компоненту, drag-and-drop или опасное удаление. Обычные системные переходы между полями клавишами не перечисляются.

Номера на снимках нанесены только в копию изображения и не изменяют интерфейс программы.

5.1. Главное рабочее окно

Главная форма RecorderLnx

Главная форма RecorderLnx

| № элемента | Элемент | Как работает | Характерные действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кнопка Формуляры | Открывает управление пользовательскими страницами и мнемосхемами проекта. Добавленная страница сохраняется в GUI-конфигурации и становится контейнером компонентов отображения. | Создание, удаление, переименование и открепление страницы выполняются в открытом диалоге формуляров. |
| 2 | Вкладки страниц проекта | Переключают цифровую форму, базовую страницу и пользовательские мнемосхемы. Переключение не останавливает сбор и не меняет привязки тегов. | Выбор вкладки меняет только видимое представление. |
| 3 | Чекбокс Запись в SQL | Разрешает менеджеру SQL принимать выбранные оценки тегов. Работает только при корректном подключении, назначенном управляющем теге и включённой записи RecorderLnx. | Включать перед записью, если нужны исторические SQL-точки. |
| 4 | Поле Поиск тегов | Фильтрует правый перечень по имени или адресу. Фильтр влияет только на список и не отключает скрытые теги. | Вводите часть имени, адреса или группы тега. |
| 5 | Кнопка Очистка поиска | Удаляет текст фильтра и возвращает полный перечень тегов. | — |
| 6 | Область Журнал | Показывает сообщения запуска проекта, переходов состояния, источников, данных, SQL и ошибок. Запись в журнал не является измерительной записью. | При отладке включайте нужные чекбоксы категорий ниже журнала. |
| 7 | Чекбокс Система | Показывает сообщения жизненного цикла приложения и конфигурации. | Используется при проверке запуска, загрузки проекта и переходов состояний. |
| 8 | Чекбокс Данные | Показывает сообщения источников, тегов и потока измерений. | Включайте при поиске проблем с поступлением данных. |
| 9 | Чекбокс Тревоги | Показывает предупреждения, уставки и ошибки, требующие внимания оператора. | Включайте при наладке аварийных порогов и состояния каналов. |
| 10 | Чекбокс Подробный лог устройств | Включает диагностические сообщения протокола и жизненного цикла приборов; используется при поиске неисправности и может заметно увеличить объём журнала. | Включайте временно, только на время диагностики прибора. |

Рабочий порядок: откройте Preview, проверьте сигналы, затем включите Record. При остановке текущие линии оперативных трендов очищаются и новый сеанс рисуется заново.

Базовая страница и просмотр сигналов

Базовая страница с заполненными сигналами

| № элемента | Элемент | Как работает | Характерные действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вкладки страниц | Переключают цифровую форму, базовую страницу и мнемосхемы без останова сбора. | Выбор вкладки меняет только отображение. |
| 2 | Осциллограммы | Показывают живые блоки выбранных каналов; каждая панель использует назначенную ось Y. | Прямой zoom рамкой, обратный zoom рамкой, двойной щелчок для полного масштаба. |
| 3 | Состояние | Показывает режим Stop, Preview или Record и длительность текущего сеанса. | — |
| 4 | Кнопки команд сбора | Запускают просмотр/запись, останавливают сеанс и открывают SQL БД. | Preview проверяет данные без основной записи; Record пишет сеанс. |
| 5 | Список тегов | Показывает текущие значения; строка поиска сокращает список, но не отключает каналы. | Выбор тега используется для просмотра текущего значения и диагностики. |
| 6 | Журнал | Содержит сообщения источников, переходов состояния, данных и ошибок. | Используйте фильтры категорий журнала. |

Цифровая форма

Цифровая форма с текущими значениями

| № элемента | Элемент | Как работает | Характерные действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вкладки страниц | Переключают формуляры проекта. | Выбор вкладки меняет только видимый экран. |
| 2 | Заголовки | Определяют смысл столбцов: имя, оценка, адрес, единицы, значение, тревога и описание. | — |
| 3 | Текущие значения | Показывают результат тега после аппаратной и канальных ГХ и выбранной оценки. | — |
| 4 | Состояние тревоги | Показывает нормальное состояние либо активную уставку канала. | — |
| 5 | Описание | Помогает сопоставить тег с физическим каналом и его назначением. | — |

6. Настройка RecorderLnx

Окно Настройка открывается кнопкой с инструментом на главной панели. Оно является верхней точкой настройки проекта и разделено на вкладки:

Рекордер - общие параметры просмотра, записи, каталогов и автоматики;

Аппаратные свойства - дерево источников данных и приборов;

Каналы - точка перехода к настройкам тегов проекта;

Плагины - расширения источников и обработки, когда они зарегистрированы.

Параметры вкладки Рекордер применяются ко всему проекту. Электрические режимы отдельных каналов находятся в свойствах приборов, а единицы и ГХ - в настройке тегов. Это разделение предотвращает случайное перепрограммирование оборудования при изменении отображения.

Настройки RecorderLnx

Настройка RecorderLnx

| № элемента | Элемент | Как работает | Характерные действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вкладки настройки | Переключает уровни Рекордер, Аппаратные свойства, Каналы, Плагины. Смена вкладки сама по себе ничего не применяет. | — |
| 2 | Период обновления экрана, с | Определяет, как часто UI перечитывает готовые значения. Меньшее значение делает индикацию плавнее, но повышает нагрузку CPU; частоту опроса прибора не меняет. | — |
| 3 | Длина отображаемых данных, с | Задаёт временное окно оперативных осциллограмм и объём данных, удерживаемый для показа. Влияет на память и доступный полный масштаб X, но не на длительность файла записи. | — |
| 4 | Период обновления данных, с | Определяет период передачи накопленных значений в компоненты UI. Связан с отзывчивостью трендов и вычислением текущих оценок. | — |
| 5 | Испытание | Человекочитаемое имя текущего испытания. Используется в метаданных и при формировании имени/каталога записи. | — |
| 6 | Изделие | Имя исследуемого изделия или объекта. Сохраняется вместе с конфигурацией/данными и помогает идентифицировать запись. | — |
| 7 | Модифицировать имя | Предназначено для автоматического изменения имени каждого испытания. Если элемент недоступен, функция в текущей конфигурации не используется. | — |
| 8 | Предыстория | Разрешает при старте Record дописать данные, накопленные до команды записи. Требует достаточного буфера и увеличивает потребление памяти. | — |
| 9 | Длина предыстории, с | Определяет, сколько секунд накопленного Preview попадёт в начало записи. Имеет смысл только при включённой предыстории. | — |
| 10 | Сброс времени при начале записи | Начинает относительное время испытания заново при переходе в Record. Не изменяет системное/астрономическое время компьютера. | — |
| 11 | Запись с паузами | Разрешает формировать запись с управляемыми паузами, сохраняя логику одного испытания. | — |
| 12 | Сохранять конфигурацию с данными | Копирует актуальную конфигурацию рядом с измерительными данными, чтобы позднее восстановить теги, ГХ и формуляры именно этого сеанса. | — |
| 13 | Рабочий каталог | Корневой каталог новых измерительных записей. Изменение не переносит уже созданные данные. | На Linux выбор каталога открывается от каталога Mera Files, если он задан. |
| 14 | Выбор рабочего каталога | Открывает системный выбор каталога и записывает результат в поле 13. | — |
| 15 | Шаблон | Разрешает использование шаблона структуры/имени записи. Зависимые поля активны только при поддерживаемой модели шаблона. | — |
| 16 | Настроить шаблон | Открывает параметры выбранного шаблона. Недоступная кнопка означает, что модель шаблона не подключена. | — |
| 17 | Каталог кадра | Базовое имя или каталог создаваемого кадра/сеанса. Связан с рабочим каталогом и именованием файла измерений. | — |
| 18 | Каталог Mera Files | Общий корень ресурсов MERA, включая SDB и базы ГХ. Неверный путь приводит к отсутствию шкал и ресурсов, но не меняет настройки прибора. | — |
| 19 | Выбор Mera Files | Выбирает корневой каталог и сразу синхронизирует путь, используемый подсистемой ГХ/SDB. | — |
| 20 | Старт по клавише | Record начинается только по команде оператора. Канал и порог для этого режима не используются. | — |
| 21 | Старт по уровню | Система ждёт пересечения выбранным тегом порога. Требует живых данных выбранного канала. | — |
| 22 | Триггерный старт | Использует внешний/логический номер триггера из поля 23. | — |
| 23 | Номер триггера | Идентификатор триггерного условия. Активен только для триггерного старта. | — |
| 24 | Канал старта | Тег, значение которого контролируется автоматом записи. Переименование/удаление тега требует повторной проверки настройки. | — |
| 25 | Направление старта | Выбирает направление пересечения порога: ниже/выше в поддерживаемой конфигурации. Работает совместно с полями 24 и 26. | — |
| 26 | Порог старта | Значение в конечных единицах выбранного тега после всех ГХ. При смене единиц или ГХ порог необходимо проверить. | — |
| 27 | Останов по клавише | Запись останавливается только командой оператора. | — |
| 28 | Останов по уровню | Автоматически останавливает Record при пересечении порога выбранным тегом. | — |
| 29 | Останов через время | Завершает запись по истечении длительности из поля 30. | — |
| 30 | Длительность, с | Время записи для режима останова Через. Отсчёт связан со временем сеанса RecorderLnx. | — |
| 31 | Канал останова | Тег, контролируемый условием останова по уровню. | — |
| 32 | Направление останова | Направление пересечения порога останова. | — |
| 33 | Порог останова | Значение в конечных единицах тега из поля 31. После изменения ГХ/единиц должно быть перепроверено. | — |
| 34 | Переход в просмотр | После останова возвращает систему в Preview вместо полного Stop, если режим поддержан текущей конфигурацией. | — |
| 35 | Системное время | Переход к источнику времени RecorderLnx. Влияет на временные метки файлов и SQL, поэтому изменение требует проверки синхронизации. | — |
| 36 | OK | Проверяет и сохраняет все изменённые разделы, затем закрывает окно. | — |
| 37 | Закрыть | Закрывает окно без применения изменений после последнего сохранения. | — |
| 38 | Применить | Проверяет и сохраняет изменения, оставляя окно открытым; удобно для последовательной настройки источников и тегов. | — |

7. Устройства

Источники данных настраиваются на вкладке Аппаратные свойства общего окна. Дерево отражает не формуляры, а реальные/программные поставщики данных. Контекстное меню позволяет включить или выключить источник, перечитать его теги, открыть свойства, сбросить состояние либо удалить источник из проекта. Отключённый источник не создаёт runtime-сбор и его теги не получают новые значения.

Аппаратные свойства и источники данных

Аппаратные свойства проекта

| № элемента | Элемент | Как работает | Характерные действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Раздел аппаратуры | Открывает состав источников данных проекта. | — |
| 2 | Дерево устройств | Показывает MIC-140, MIC-185 и программный источник Mera File; двойной щелчок открывает свойства. | Двойной щелчок открывает свойства выбранного объекта. |
| 3 | Сетевой интерфейс | Выбирает локальный адаптер, через который выполняются поиск и соединение. | — |
| 4 | Адрес и порт | Задают конкретный сетевой узел для проверки или добавления. | — |
| 5 | Проверка TCP | Проверяет доступность узла без запуска измерительного сеанса. | — |
| 6–10 | Команды источников | Добавляют, удаляют и настраивают источник, запускают автопоиск и проверку связи. | Удаление выбранной строки/объекта выполняется явно выбранной командой. |
| 11–13 | Завершение | Сохраняет, закрывает или применяет изменения аппаратуры. | — |

Mera File является программным источником: для воспроизведения файла физические MIC-приборы не требуются. Источник должен быть включён в дереве и иметь доступный файл; его теги проходят тот же общий pipeline, что и аппаратные каналы.

Поиск устройств

Найденные устройства

| № элемента | Элемент | Как работает | Характерные действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Список найденных устройств | Показывает результаты discovery всех поддерживаемых семейств. Флажок определяет, будет ли источник добавлен в проект; уже настроенные устройства по умолчанию не выбираются повторно. | Уже добавленные устройства помечаются и не выбираются повторно. |
| 2 | Добавить | Создаёт источники и теги для отмеченных устройств. После добавления требуется проверить свойства каналов и выполнить Preview. | — |
| 3 | Отмена | Закрывает результаты поиска без изменения состава проекта. | — |

MIC-140

MIC-140

| № элемента | Элемент | Как работает | Характерные действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Серийный номер | Идентифицирует физический прибор. Обычно читается с устройства и используется для проверки, что конфигурация относится к нужному экземпляру. | — |
| 2 | Версия | Показывает версию устройства/прошивки; от неё могут зависеть доступные режимы и число каналов. | — |
| 3 | Хост | IP-адрес MIC-140. Вместе с портом образует устойчивый идентификатор источника и адрес TCP-соединения. | IP-адрес |
| 4 | Порт | TCP-порт протокола MIC-140, обычно 4000. Изменение приводит к переподключению источника. | — |
| 5 | Число каналов | Ограничивает состав создаваемых каналов согласно модификации прибора. Изменение требует проверки привязок существующих тегов. | — |
| 6 | Автопоиск | Ищет MIC-140 через выбранный сетевой адаптер и подставляет найденный адрес; конфигурация канала не применяется автоматически. | — |
| 7 | Проверка связи | Выполняет безопасный тест доступности без запуска длительного сбора. Ошибка указывает на сеть, адрес, порт или протокол. | — |
| 8 | Термокомпенсация | Включает вычисления температурной компенсации там, где настроены соответствующие каналы/датчики. Влияет на итоговые значения тегов. | — |
| 9 | Таблица каналов | Показывает активность и аппаратные свойства входов. Двойной щелчок открывает форму конкретного канала. | Двойной щелчок открывает свойства выбранного объекта. |
| 10 | Балансировать | Выполняет баланс выбранных каналов устройства. Полученное смещение отображается в единицах текущего режима канала. | — |
| 11 | OK | Сохраняет устройство и каналы, при необходимости применяя изменившуюся аппаратную конфигурацию. | — |
| 12 | Отмена | Отбрасывает текущие изменения формы. | — |

Канал MIC-140

Свойства канала MIC-140

| № элемента | Элемент | Как работает | Характерные действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диапазон | Выбирает электрический диапазон входа. Он определяет аппаратный масштаб и допустимые исходные единицы тега. | — |
| 2 | Термопара | Выбирает тип термопары/шкалу преобразования для температурного режима. | — |
| 3 | Выбрать термопару | Открывает SDB/реестр для выбора характеристики термопары. | — |
| 4 | Очистить термопару | Снимает выбранную шкалу; температурное преобразование необходимо проверить. | — |
| 5 | Канал КХС | Назначает канал компенсации холодного спая. Его данные участвуют в расчёте температурного тега. | — |
| 6 | КХС по умолчанию | Использует стандартный источник/значение КХС вместо явно выбранного канала. | — |
| 7 | Температурный диапазон | Ограничивает ожидаемый диапазон после преобразования и влияет на автоматический масштаб тега. | — |
| 8 | Программный баланс | Дополнительное смещение после аппаратного измерения; показывается и вводится в единицах текущего режима. | — |
| 9 | OK | Применяет свойства канала; связанные автоединицы/автодиапазон тега обновляются по источнику. | — |
| 10 | Отмена | Закрывает без применения. | — |

MIC-185

MIC183/185

| № элемента | Элемент | Как работает | Характерные действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Серийный номер | Идентификатор физического MIC183/185, прочитанный при связи. | — |
| 2 | Версия | Версия прибора/прошивки, определяющая поддерживаемые свойства. | — |
| 3 | Состояние | Текущее состояние жизненного цикла: доступность, инициализация, настройка или ошибка. | Только чтение |
| 4 | Адрес | IP-адрес источника. Изменение корректно переименовывает источник и перепривязывает его теги. | IP-адрес |
| 5 | Порт | TCP-порт Mebius, обычно 4000. | — |
| 6 | Таблица каналов | Показывает фактический диапазон, аппаратную/программную балансировку, единицы, коммутацию и связь. Выбранные строки используются пакетными командами. | Двойной щелчок открывает свойства выбранного объекта. |
| 7 | Выбрать все | Выделяет все каналы для пакетной настройки или балансировки. | — |
| 8 | Свойства | Открывает аппаратные свойства выбранного канала. | — |
| 9 | Балансировать | Запускает баланс выбранных входов и возвращает результат в текущих единицах режима мВ/Ом/мкстрн. | — |
| 10 | Дополнительно | Открывает общие временные и диагностические параметры прибора. | — |
| 11 | Метрология | Переходит к метрологическим операциям, если они поддержаны устройством. | — |
| 12 | OK | Применяет изменения и закрывает форму. | — |
| 13 | Закрыть | Закрывает без новых изменений. | — |
| 14 | Применить | Передаёт изменившуюся аппаратную конфигурацию устройству без закрытия формы. | — |

Канал MIC-185

Свойства канала MIC183/185

| № элемента | Элемент | Как работает | Характерные действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1–8 | Диапазон и баланс | Номинальный/фактический диапазон, коммутация, термоканал и баланс в выбранных единицах | — |
| 9–15 | Тензоканал | Шунт, схема датчика, чувствительность, сопротивления, питание | Настройки тензодатчика участвуют в аппаратной ГХ и автоматических единицах тега. |
| 16 | Аппаратный баланс | Значение аппаратной балансировки | — |
| 17–18 | Завершение | Применить либо отменить | — |

Дополнительные свойства MIC-185

Дополнительные свойства MIC183/185

| № элемента | Элемент | Как работает | Характерные действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1–5 | Временные параметры | Усреднение, коммутация, максимальная частота, число отсчётов баланса | Изменение этих параметров требует применения аппаратной конфигурации прибора. |
| 6–9 | Режимы | Контроль обрыва, термокомпенсация, ЦАП баланса, максимальная частота | — |
| 10 | Заводские настройки | Возвращает значения устройства по умолчанию | — |
| 11–12 | Завершение | Применить либо отменить | — |

MC-201

Аппаратные свойства MC-201

| № элемента | Элемент | Как работает | Характерные действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1–2 | Идентификация | Серийный номер и версия. | Только чтение после связи с модулем. |
| 3–18 | Каналы | Диапазоны, фильтры и входы четырёх каналов. | Изменение канальных режимов относится к аппаратной конфигурации. |
| 19–34 | ЦАП/ICP | Напряжения, пределы и ICP-питание каналов. Груб./Тонк. - коды подстройки ЦАП, пересчитываемые из значения поля ЦАП. | Используется при наладке входа и балансировке. |
| 35–38 | Модуль | Точка привязки, подмодуль и ревизия. | Проверяется при сопоставлении физического слота и настроек проекта. |
| 39–43 | Калибровка | Выбор каналов и запуск сдвига ЦАП. | Применяется только к выбранным каналам. |

8. Каналы и теги

Состав каналов проекта

Состав каналов

| № элемента | Элемент | Как работает | Характерные действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вкладка Каналы | Открывает состав тегов и вычислительных алгоритмов. | — |
| 2 | Список Доступные каналы | Показывает каналы источников, ещё не включённые в рабочий состав. | Кнопка добавления переносит выбранные каналы в теги проекта. |
| 3 | Поле Фильтр | Ищет выбранные каналы по имени и адресу. | Фильтр работает и для таблицы, и для дерева. |
| 4 | Переключатель Таблица/Дерево | Переключает плоское и иерархическое представление тегов. | В дереве теги можно группировать по пользовательским узлам. |
| 5 | Таблица Выбранные каналы | Показывает теги проекта, их адреса, Fs, группы и описание. | Двойной щелчок открывает свойства выбранного тега. |
| 6–7 | Кнопки состава и свойств | Добавляют/удаляют каналы и открывают настройку выбранного тега. | Удаление выбранных тегов выполняется явной командой. |
| 8–9 | Панель Алгоритмы | Настраивает вычислительные связи, FFT, окно и спектральные результаты. | Команда Применить создаёт или обновляет выбранные алгоритмические теги. |
| 10 | Кнопки Импорт/Экспорт | Загружают или сохраняют табличное описание каналов в ODS. | При импорте столбцы ищутся по имени, поэтому пользовательские столбцы можно оставлять в таблице. |
| 11 | Завершение | Сохраняет либо отменяет изменения состава. | — |

Иерархическое представление каналов

В режиме дерева каналы объединяются по источникам и группам. Кнопки добавления, удаления и свойств действуют на текущий выделенный узел; фильтр меняет только видимость строк и не изменяет рабочий состав.

Тег является границей между аппаратурой и остальной программой. Один раз правильно настроенный тег используется одновременно цифровым индикатором, графиками, условиями старта/останова, уставками, файлом записи и SQL. Поэтому изменение имени, единиц, диапазона или ГХ необходимо оценивать по всем этим потребителям.

Настройка канала

Настройка канала

| № элемента | Элемент | Как работает | Характерные действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вкладки | Параметры задают идентификацию и преобразование; Дополнительно - специализированные свойства источника; Уставки - пороги событий. Изменения всех вкладок применяются одной командой. | — |
| 2 | Поле Имя тега | Уникальное имя, по которому тег находят компоненты, условия записи и SQL. Переименование должно обновлять привязки через реестр, а не создавать новый независимый канал. | — |
| 3 | Список Физическая единица | В ручном режиме задаёт показываемую единицу. В авто режиме отражает выход конечной ГХ и вручную не является источником истины. | При включённом авто режиме значение берётся из цепочки ГХ. |
| 4 | Чекбокс Авто единиц | При включении вычисляет единицы по цепочке источник -> аппаратная ГХ -> канальные ГХ. При выключении сохраняется введённая пользователем строка. | Переключение меняет единицы для всех потребителей тега. |
| 5 | Поле Адрес | Связывает тег с каналом источника. Изменение адреса переводит тег на другой поток данных и требует проверки диапазона, единиц и ГХ. | Адрес канала хранится отдельно от имени тега. |
| 6 | Поле Описание | Пояснение назначения канала; используется оператором и может попадать в экспорт/метаданные. На вычисления не влияет. | Пользовательское описание не должно перезаписываться аппаратной настройкой. |
| 7 | Список Частота опроса Fs | Желаемая частота получения/обработки тега. Фактическая доступность зависит от источника и числа активных каналов. Не следует задавать выше возможностей устройства. | Для MIC-185 изменение частоты применяется ко всему прибору. |
| 8 | Поле Нижняя граница | Минимум рабочего диапазона тега после применённых ГХ. Используется автоосями, валидацией и первоначальным масштабом компонентов. | — |
| 9 | Поле Верхняя граница | Максимум рабочего диапазона. Должен быть больше нижней границы и соответствовать конечным единицам тега. | — |
| 10 | Чекбокс Авто диапазона | Получает границы из источника и цепочки ГХ. При ручном режиме используются поля 8 и 9. | При смене диапазона прибора автодиапазон перечитывается заново. |
| 11 | Чекбокс Использовать аппаратную ГХ | Включает преобразование, определённое текущим режимом устройства. Например, выбранный в MIC-185 режим мВ/Ом/мкстрн определяет конкретную аппаратную ГХ и её выходные единицы. | Снятый чекбокс показывает исходные коды/единицы до аппаратной ГХ. |
| 12 | Поле Аппаратная ГХ | Показывает/выбирает характеристику источника. Не следует подменять её случайно сохранёнными единицами тега: выбор определяется настройкой устройства. | Кнопка выбора открывает назначенную характеристику. |
| 13 | Чекбокс Использовать канальную ГХ | Включает пользовательскую цепочку преобразований после аппаратной ГХ. Отключение меняет значения, диапазон и автоматические единицы всех потребителей тега. | Пустая канальная ГХ не должна оставлять чекбокс включённым. |
| 14 | Поле Канальная ГХ | Открывает упорядоченный список ГХ. Выход одной характеристики является входом следующей; переименование ГХ должно обновляться в реестре и привязке тега. | — |
| 15 | OK | Проверяет данные, применяет их к тегу и закрывает окно. Аппаратное перепрограммирование выполняется только если изменилась аппаратная сигнатура. | — |
| 16 | Отмена | Закрывает форму без применения текущих правок. | — |
| 17 | Применить | Сохраняет изменения без закрытия и обновляет связанные представления тега. | — |

При включённых Авто единицах тег получает единицы конечного узла pipeline: аппаратная ГХ -> канальные ГХ. В ручном режиме сохраняется единица пользователя. Порог старта/останова, уставки и оси компонентов задаются в конечных единицах, поэтому после изменения ГХ их необходимо проверить.

Дополнительные параметры тега

Дополнительные параметры канала

| № элемента | Элемент | Как работает | Характерные действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вкладка | Переключает основные параметры, дополнительные расчёты и уставки одного тега. | — |
| 2 | Вычисляемые оценки | Включает Mean, RMS, максимум и другие результаты, доступные компонентам и SQL. | — |
| 3 | Оценка по умолчанию | Определяет значение, которое компонент показывает без отдельного выбора оценки. | — |
| 4–5 | Порция и усреднение | Задают окно расчёта и экспоненциальное сглаживание; влияют на задержку и шум результата. | Чем больше окно, тем стабильнее оценка и тем больше задержка. |
| 6 | SCADA | Разрешает использование тега внешними механизмами обмена. | — |
| 7–9 | Завершение | Сохраняет, отменяет или применяет изменения. | — |

Уставки тега

Уставки канала

| № элемента | Элемент | Как работает | Характерные действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вкладка «Уставки» | Открывает пороговые состояния выбранного тега. | — |
| 2–5 | Пороговые уровни | Включают верхние/нижние аварийные и предупредительные уровни, их цвет, звук и задержку. | Порог задаётся в конечных единицах тега после ГХ. |
| 6 | Дополнительные режимы | Включает дополнительные условия контроля. | — |
| 7 | Гистерезис/диапазон | Настраивает гистерезис и контроль допустимого диапазона, чтобы состояние не дребезжало около порога. | Используется для устойчивой индикации тревог около границы. |
| 8 | Звук до завершения | Продолжает звуковую сигнализацию до подтверждения или завершения состояния. | — |
| 9–11 | Завершение | Сохраняет, отменяет или применяет уставки. | — |

Виртуальный тег

Создание виртуального тега

| № элемента | Элемент | Как работает | Характерные действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Имя | Уникальное имя программного тега. После создания он появляется в общем реестре и доступен компонентам наравне с аппаратным. | — |
| 2 | Векторный тег | Выбирает между одиночным значением и массивом отсчётов. От типа зависит перечень допустимых оценок и компонентов. | — |
| 3 | Частота | Периодичность расчёта/обновления виртуального значения; должна соответствовать алгоритму-поставщику. | Стрелки, число |
| 4 | OK | Создаёт тег в реестре проекта. | — |
| 5 | Отмена | Отменяет создание без изменения реестра. | — |

9. Градуировочные характеристики

Список ГХ

Настройка Мульти ГХ

| № элемента | Элемент | Как работает | Характерные действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реестр | Показывает имя и выходную единицу ГХ | Двойной щелчок открывает свойства выбранного объекта. |
| 2–3 | Порядок | Меняет порядок применения канальных ГХ | — |
| 4–6 | Управление | Добавляет, удаляет или открывает свойства ГХ | Удаление выбранной строки/объекта выполняется явно выбранной командой. |
| 7–8 | Завершение | Сохраняет список либо отменяет | — |

Добавление ГХ

Добавление градуировочной характеристики

| № элемента | Элемент | Как работает | Характерные действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип ГХ | Выбирает поддерживаемый тип преобразования | — |
| 2–3 | Завершение | Создаёт ГХ либо отменяет | — |

Свойства ГХ

Свойства градуировочной характеристики

| № элемента | Элемент | Как работает | Характерные действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1–8 | Общие свойства | Имя, описание, единицы, тип и экстраполяция; имя можно изменять | Единицы входа и выхода определяют совместимость ГХ с тегом. |
| 9–11 | Таблица | Редактирует точки преобразования | Точки задают зависимость; порядок и монотонность надо проверять по графику. |
| 12–13 | Масштаб | Прямой и обратный коэффициенты | — |
| 14–16 | Завершение | Сохранить, отменить или применить | — |

Тензометрическая ГХ

Тензометрическая градуировка

| № элемента | Элемент | Как работает | Характерные действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Имя | Задаёт имя тензометрической ГХ | — |
| 2–5 | Режим | Схема, входные/выходные единицы и тип возбуждения | — |
| 6–14 | Коэффициенты | Возбуждение, Пуассон, тензочувствительность, сопротивление, модуль Юнга и температурные параметры | Для каналов с аппаратным возбуждением RecorderLnx подставляет ток/напряжение из свойств источника. |
| 15–16 | Завершение | Сохранить либо отменить | — |

Выбор SDB

Просмотр и выбор базы градуировочных характеристик

| № элемента | Элемент | Как работает | Характерные действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дерево ГХ | Навигация по разделам и характеристикам общей базы Mera Files. | Двойной щелчок открывает свойства выбранного объекта. |
| 2 | Единицы и диапазон | Показывает входные/выходные единицы и допустимый диапазон выбранной ГХ. | — |
| 3 | График ГХ | Позволяет визуально проверить зависимость выхода от входной величины до назначения тегу. | Прямой и обратный zoom мышью. |
| 4 | Выбрать/Отмена | Назначает текущую ГХ либо закрывает окно без изменения. | — |

10. Формуляры, мнемосхемы и компоненты

Формуляр - это пользовательская страница отображения. Он не является источником данных и не программирует прибор: формуляр только размещает компоненты, которые читают уже существующие теги, оценки и исторические данные. Поэтому порядок работы такой: сначала настроить источник и теги, затем открыть Preview и проверить значения, после этого раскладывать компоненты по мнемосхемам.

Пользовательские страницы можно создавать, удалять, переименовывать и отцеплять в отдельное окно. Отцепленное окно удобно для второго монитора: положение, размер и состояние окна сохраняются в GUI-конфигурации проекта. Если страница удалена, её компоненты удаляются из GUI-конфигурации, но сами теги и измерительные данные не удаляются.

10.1. Работа с мнемосхемой

Мнемосхема редактируется в режиме конструктора. В этом режиме доступен тулбар с типами компонентов; выбранный тип кладётся на рабочее поле, затем его можно переместить, изменить размер и открыть настройки. Фон страницы задаётся отдельно: можно выбрать картинку, режим растяжения/обрезки/сохранения пропорций и цвет фона. Фон помогает привязать индикаторы к реальному объекту, но не участвует в расчётах.

| Действие | Что делает | Важно помнить |
| --- | --- | --- |
| Создать страницу | Добавляет новую пользовательскую мнемосхему в проект | Страница сохраняется в GUI-конфигурации, а не в файле измерений |
| Переименовать страницу | Меняет подпись вкладки/окна | Привязки тегов внутри компонентов не меняются |
| Удалить страницу | Удаляет компоненты этой страницы | Теги проекта и записанные данные остаются |
| Отцепить страницу | Открывает мнемосхему в отдельном окне | Удобно для второго монитора; положение окна сохраняется |
| Выбрать фон | Назначает картинку или цвет мнемосхемы | Для схем объекта обычно включают сохранение пропорций |
| Переместить компонент | Меняет положение на странице | Это только визуальная настройка, прибор не перепрограммируется |
| Изменить размер | Меняет область отображения компонента | Для графиков размер влияет на читаемость осей и легенды |
| Открыть свойства | Открывает настройку выбранного компонента | В свойствах выбираются тег, оценка, цвета, оси и подписи |

10.2. Типы компонентов тулбара

Компоненты выбираются с тулбара редактора мнемосхемы. Иконки берутся из общего ImageList главной формы; в руководстве ниже показан смысл типов, а конкретный вид кнопки смотрите на тулбаре текущей сборки RecorderLnx.

| Тип компонента | Что показывает или делает | Характерные действия |
| --- | --- | --- |
| Цифровой индикатор | Текущее значение тега или выбранной оценки | Настройка тега, оценки, подписи, шрифта и цветов тревог |
| Осциллограмма | Быстрый блок отсчётов векторного тега | Прямой zoom рамкой, обратный zoom рамкой, двойной щелчок для полного масштаба |
| Оперативный тренд | Изменение оценок тегов в текущем сеансе | Настройка линий, осей, цветов; zoom по X/Y |
| Спектр | Частотное представление выбранных векторных тегов | Настройка полос, осей, шкал и спектральных оценок |
| SQL-тренд | Исторические точки из SQL БД | Чтение каналов БД, отображения, оси, удаление выбранного интервала |
| Кнопка | Запись значения в виртуальный управляющий тег | Режим фиксации/импульса, значения нажатия и отпускания, картинки состояний |
| Картинка | Отображение изображения или изображения по значению тега | Таблица соответствия значения тега и файла картинки |
| Измерительное сечение | Таблица тензорозеток, деформаций и расчётных напряжений | Назначение каналов e1/e2/e3/t, импорт/экспорт ODS, обновление балансировки |

10.3. Настройка компонентов

Настройки компонента определяют, что именно он читает и как это показывает. Они не должны менять аппаратный режим прибора. Если компонент показывает неверные единицы или диапазон, проверьте сначала тег и его ГХ, а уже затем оформление компонента.

Настройка кнопки

Настройка кнопки

| № элемента | Элемент | Как работает | Характерные действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1–4 | Привязка | Подпись, поиск тега, изменяемый виртуальный тег и режим кнопки. Кнопка не должна напрямую писать в аппаратный канал. | Для режима фиксации повторное нажатие переключает тег между значением нажатия и отпускания. |
| 5–7 | Значения | Значения нажатия/отпускания и длительность импульса | — |
| 8–11 | Изображения | Файлы для нажатого и отпущенного состояния | Если картинки не заданы, логика кнопки всё равно должна работать по значениям. |
| 12–13 | Завершение | Сохранить либо отменить | — |

Настройка картинки

Настройка картинки

| № элемента | Элемент | Как работает | Характерные действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тег | Привязывает выбор картинки к значению тега | — |
| 2 | Таблица | Сопоставляет значения и файлы изображений | Двойной щелчок открывает строку соответствия. |
| 3–5 | Строки/файл | Добавляет, удаляет строку или выбирает файл | — |
| 6–7 | Завершение | Сохранить либо отменить | — |

Измерительное сечение

Настройка измерительного сечения

| № элемента | Элемент | Как работает | Характерные действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1–6 | Параметры | Подпись, идентификатор объекта/сечения, модуль Юнга, Пуассон и температурные параметры | Эти параметры участвуют в расчёте напряжений, а не только в оформлении. |
| 7–10 | Шрифты | Выбирает общий именованный шрифт заголовка и напряжений | Форматирование можно применить ко всем сечениям фабрики одной командой. |
| 11–14 | Точки | Добавляет/удаляет строки, импортирует/экспортирует ODS | Удаление выбранной строки/объекта выполняется явно выбранной командой. |
| 15 | Форматировать все | Назначает выбранные шрифты всем компонентам сечения фабрики | — |
| 16–17 | Завершение | Сохранить либо отменить | — |
| 18–20 | Теги | Поиск и назначение тегов ролям e1, e2, e3, t | Теги можно перетаскивать из списка в нужную роль точки. |

11. SQL БД и исторические тренды

SQL БД

SQL БД RecorderLnx

| № элемента | Элемент | Как работает | Характерные действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Включить запись в SQL | Разрешает фоновому SQL-менеджеру принимать оценки тегов. Не заменяет основную файловую запись и не исправляет неработающее подключение. | — |
| 2 | Сервер БД | Выбирает поддерживаемый backend/версию Firebird и тем самым формат подключения и допустимую схему. | — |
| 3 | Каталог проекта БД | Каталог хранения локальной базы либо базовый путь на стороне сервера. Для сетевого Firebird путь трактуется сервером, а не Linux-клиентом. | — |
| 4 | Обзор каталога | Выбирает локальный каталог. Для удалённого сервера путь обычно вводится согласно файловой системе сервера. | — |
| 5 | Файл базы | Имя .fdb. Совместно с каталогом, хостом и портом образует адрес базы RecorderLnx. | — |
| 6 | Хост | Пустое значение/localhost означает локальный сервер. Из виртуальной Linux-машины для Windows Firebird требуется сетевой IP Windows-хоста. | — |
| 7 | Порт | TCP-порт Firebird, обычно 3050. Должен быть открыт на сервере и доступен из сети клиента. | — |
| 8 | Пользователь | Учётная запись Firebird, например SYSDBA. Применяется вместе с паролем 9. | — |
| 9 | Пароль | Пароль БД. Хранится в конфигурации RecorderLnx согласно текущей политике проекта; его изменение не меняет пароль на сервере. | — |
| 10 | Переменная окружения | Имя переменной, из которой можно получить пароль при развёртывании. Используется как альтернативный источник секрета. | — |
| 11 | TLS/VPN | Требует защищённый транспорт. Флажок не создаёт VPN автоматически: канал должен быть предварительно настроен в ОС/сети. | — |
| 12 | Период записи, с | Период формирования SQL-точек. Он задаёт частоту обновления исторического тренда в режиме Текущая дата, но не Fs исходного тега. | — |
| 13 | Ёмкость очереди | Максимальный запас SQL-записей при временной задержке сервера. Большая очередь повышает устойчивость, но использует больше памяти. | — |
| 14 | Проверить Firebird | Проверяет наличие клиентской библиотеки и доступность сервиса. На Linux требуется libfbclient.so. | — |
| 15 | Запустить Firebird | Пытается запустить локальный сервис. Для удалённого сервера кнопка не запускает службу на другом компьютере. | — |
| 16 | Проверить/создать | Подключается, проверяет версию схемы и создаёт недостающую БД/схему в допустимом случае. Более новую схему не следует понижать вручную. | — |
| 17 | Наименование объекта | Человекочитаемое имя контролируемого объекта, записываемое в метаданные SQL. | — |
| 18 | Тип объекта | Классификация объекта мониторинга для последующего поиска/анализа. | — |
| 19 | Серийный номер | Идентификатор конкретного объекта или установки. | — |
| 20 | OK | Проверяет и сохраняет подключение, метаданные и назначения тегов. | — |
| 21 | Отмена | Закрывает форму без применения текущих изменений. | — |
| 22 | Вкладки | Переключает Теги для записи и Каналы в БД. Первая задаёт поток записи, вторая показывает структуру уже доступных каналов. | — |
| 23 | Управляющий тег | Логический тег, разрешающий запись. Его значение дополняет общий флажок SQL и состояние RecorderLnx. | — |
| 24 | Поиск сигналов | Фильтрует список назначаемых тегов без изменения уже выбранных каналов. | — |
| 25 | Оценка | Выбирает Mean/RMS/Max или другую оценку, записываемую для выделенных тегов. Оценка определяет смысл SQL-значения. | — |
| 26 | Назначить | Применяет выбранную оценку к выделенным строкам. | — |
| 27 | Выбрать все | Выделяет все видимые теги для пакетного назначения. | — |
| 28 | Изменить выбранные | Пакетно меняет состояние/оценку выбранных каналов согласно текущему действию формы. | — |

Для удалённой БД в поле хоста укажите сетевой IP сервера, а не localhost. Пароль берётся из конфигурации RecorderLnx или заданной переменной окружения. На Linux необходим доступный libfbclient.so.

SQL-тренд

SQL-тренд: исторические данные

| № элемента | Элемент | Как работает | Характерные действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отображение | Выбирает независимый набор линий и осей внутри одного SQL-компонента. | — |
| 2 | Имя отображения | Подпись выбранного набора, показываемая пользователю. | — |
| 3 | Добавить отображение | Создаёт новый набор, не копируя автоматически линии текущего. | — |
| 4 | Удалить отображение | Удаляет выбранное представление из компонента, но не данные из БД. | Удаление выбранной строки/объекта выполняется явно выбранной командой. |
| 5 | Авто отображения | Создаёт типовой набор представлений по прочитанным каналам БД. | — |
| 6 | Авто оси | Группирует/создаёт оси по единицам и диапазонам линий. Ручные масштабы следует проверить после операции. | — |
| 7 | Прочитать каналы из БД | Обновляет список сигналов по таблице signals; требует рабочего подключения и совместимой схемы. | — |
| 8 | Сигналы БД | Список доступных исторических каналов. Выбор здесь ещё не добавляет линию. | — |
| 9 | Добавить линию | Добавляет выбранный сигнал в текущее отображение. | — |
| 10 | Удалить линию | Удаляет только линию из представления; SQL-данные остаются. | Данные в БД удаляются отдельной командой. |
| 11 | Линии отображения | Выбирает редактируемую линию. В легенде рабочего графика выбор линии также активирует связанную ось Y. | Двойной щелчок открывает свойства выбранного объекта. |
| 12 | Подпись линии | Имя линии в легенде; не переименовывает исходный тег/канал БД. | — |
| 13 | Ось | Назначает линию одной из осей Y. Единицы и диапазон линии должны соответствовать оси. | — |
| 14 | Показывать | Скрывает/показывает линию без удаления настройки. | — |
| 15 | Цвет линии | Задаёт цвет кривой и маркера легенды. | — |
| 16 | Весь диапазон | Устанавливает X по минимальной и максимальной временной метке доступных данных. | — |
| 17 | Удалить интервал в БД | Необратимо удаляет исторические точки выбранного интервала. Перед действием нужна резервная копия. | — |
| 18 | Оси Y | Выбирает ось для редактирования и масштабирования. | — |
| 19 | Добавить ось | Создаёт новую независимую шкалу Y. | — |
| 20 | Удалить ось | Удаляет ось; связанные линии необходимо предварительно переназначить. | Нельзя удалить ось, пока на неё ссылаются линии. |
| 21 | Название оси | Подпись шкалы, обычно физическая величина или единица. | — |
| 22 | Минимум | Нижняя граница ручного масштаба выбранной оси. | — |
| 23 | Максимум | Верхняя граница; должна быть больше минимума. Двойной щелчок по линии может автоматически вписать её данные. | — |
| 24 | Режим времени | Выбирает фиксированный интервал или астрономическое окно. | — |
| 25 | Текущая дата | Привязывает правую границу X к текущему времени и включает периодическое дочитывание новых SQL-точек. | — |
| 26 | Макс. точек на линию | Ограничивает число отображаемых точек и тем самым память/время отрисовки; данные БД не удаляются. | — |
| 27 | Окно, дней | Ширина скользящего окна в режиме текущей даты. При обновлении сдвигается X, а ручной Y сохраняется. | — |
| 28 | OK | Сохраняет отображения, линии, оси и временной режим. | — |
| 29 | Отмена | Закрывает окно без применения текущих изменений. | — |

В режиме Текущая дата правая граница X следует за текущим временем, обновление выполняется с периодом SQL-записи, а масштаб Y пользователя сохраняется. Выбор линии в легенде выбирает её ось; двойной щелчок вписывает выбранный сигнал по Y. Масштаб X не прокручивается дальше текущего времени.

12. Графики

Графические компоненты используют теги и их оценки, но предназначены для разных задач. Осциллограмма показывает форму быстрого сигнала, оперативный тренд - изменение текущих оценок во время сеанса, SQL-тренд - исторические точки из базы. Поэтому одинаковый жест может иметь разные ограничения по X.

12.1. Общие обозначения и действия графиков

| Элемент/действие | Назначение | Описание как работает |
| --- | --- | --- |
| Заголовок линии | Идентификация сигнала | Показывает имя тега, выбранную оценку и вспомогательные значения компонента. Цвет соответствует линии/легенде. |
| Ось Y | Масштаб величины | Каждая линия назначается оси. Несколько линий можно объединять только при совместимых величинах и единицах. |
| dY | Текущий размах | Показывает Ymax - Ymin выбранной оси, то есть видимый размах, а не амплитуду конкретного сигнала. Меняется при zoom/антизуме. |
| Протаскивание вправо и вниз | Прямой zoom | Рамка определяет новый видимый диапазон X и Y. Жест внутри области построения масштабирует обе оси. |
| Протаскивание в обратном направлении | Антизум | Расширяет текущий диапазон относительно рамки. Компонент ограничивает результат доступными данными/полной шкалой. |
| Жест ниже оси X | Только X | Zoom или антизум изменяет временную ось, сохраняя ручной масштаб Y. |
| Жест слева от оси Y | Только Y | Zoom или антизум изменяет выбранную ось Y, не сдвигая временной интервал. |

12.2. Осциллограмма

Осциллограмма с измерительным сигналом

Осциллограмма предназначена для векторного тега и показывает последовательность отсчётов текущего блока. Она нужна для оценки формы сигнала, выбросов, смещения и быстрого процесса, а не для долговременной истории.

| Действие пользователя | Результат | Ограничения и взаимосвязи |
| --- | --- | --- |
| Выбор основного тега в настройке | Назначает временную сетку и основной сигнал осциллограммы | Частота и размер блока берутся из тега/источника; смена Fs меняет шкалу X |
| Добавление линий | Накладывает связанные сигналы на тот же временной интервал | Линии должны иметь согласованное время; ось/единицы задаются настройкой компонента |
| Двойной щелчок по графику | Нормализует вид: полный доступный X и данные по Y с запасом 20% | Это единственное действие двойного щелчка; предустановленный максимальный Y через секунду не восстанавливается |
| Прямой zoom рамкой | Увеличивает выбранный фрагмент сигнала | По X нельзя выйти за полный диапазон текущего блока |
| Обратный zoom | Возвращает более широкий диапазон | X ограничивается началом и концом доступной осциллограммы, пустые области не добавляются |
| Переход Stop -> Preview/Record | Начинает новый сеанс отображения | Старые линии и индексы очищаются, чтобы точки предыдущего запуска не соединялись с новым блоком |

12.3. Оперативный тренд

Оперативный тренд

Оперативный тренд строится по текущим оценкам тегов во время Preview или Record. Например, вместо всех высокочастотных отсчётов он может показывать Mean, RMS или Max с периодом обновления данных.

| Действие пользователя | Результат | Ограничения и взаимосвязи |
| --- | --- | --- |
| Выбор тега и оценки | Создаёт линию текущей оценки | Доступные оценки определяются типом тега и его настройками расчёта |
| Выбор оси Y | Делает ось активной для zoom и dY | Линия должна быть назначена этой оси в настройке тренда |
| Zoom/антизум рамкой | Меняет видимый интервал и масштаб выбранной оси | Жест ниже X или слева Y ограничивает действие одной осью |
| Многократный Preview/Record | Каждый запуск рисуется с начала | При StopToView и StopToRecord точки, линии и текущие индексы очищаются |
| Автопрокрутка | Сдвигает X вслед за новыми точками | Ручной масштаб Y пользователя не должен сбрасываться при добавлении точки |

12.4. SQL-тренд

SQL-тренд с историческими линиями

SQL-тренд читает сохранённые оценки из БД и не зависит от наличия текущего высокочастотного блока. Его линии, отображения и оси задаются в форме SQL-тренд: исторические данные.

| Действие пользователя | Результат | Ограничения и взаимосвязи |
| --- | --- | --- |
| Выбор линии в легенде | Выбирает линию и автоматически активирует назначенную ей ось Y | Последующие Y-zoom и dY относятся к этой оси |
| Двойной щелчок по сигналу легенды | Выставляет Y выбранной оси так, чтобы данные линии целиком поместились | Масштабируются данные текущего временного окна, X не меняется |
| Прямой zoom рамкой | Сужает исторический диапазон | Внутри поля меняются X/Y; ниже X - только время; слева Y - только выбранная ось |
| Обратный zoom | Расширяет диапазон | Правая граница X не может перейти за текущую дату/время; левая ограничена доступной историей |
| Флажок Текущая дата | Делает правую границу равной текущему времени | Тренд дочитывает БД с периодом SQL-записи и продвигает только X |
| Поступление новой SQL-точки | Добавляет точку и сдвигает временное окно | Пользовательский Y не сбрасывается; число точек ограничено настройкой компонента |
| Весь диапазон | Показывает интервал от первой до последней доступной записи | Может загрузить большой период, но количество отрисовываемых точек ограничивается Макс. точек на линию |
| Удалить интервал в БД | Удаляет точки выбранного времени | Операция необратима и относится к данным БД, а не только к линии компонента |

12.5. Спектр

Спектральный компонент

Спектральный компонент рассчитывает частотное представление выбранных векторных тегов. Диапазон X означает частоту, а Y - амплитуду выбранного результата.

| Действие/настройка | Результат | Ограничения и взаимосвязи |
| --- | --- | --- |
| Выбор тегов | Добавляет сигналы в спектральный расчёт | Fs и длина входного блока определяют доступный частотный диапазон и разрешение |
| Диапазон X/Y | Ограничивает видимую область спектра | Логарифмическая шкала требует положительных значений соответствующей оси |
| Тип результата | Выбирает амплитуду, мощность или поддерживаемую спектральную оценку | Меняет физический смысл и единицы Y |
| Тахоканал | Связывает спектр с частотой вращения для порядкового анализа | Требует корректного тега оборотов/импульсов |
| Тревоги, предупреждения, профиль | Накладывает контрольные границы и эталон | Эти данные не изменяют измеренный спектр, а только помогают оценить состояние |

13. Диагностика и типовые ошибки

| Сообщение/симптом | Причина | Действие |
| --- | --- | --- |
| Can not load ... libfbclient | Нет клиентской библиотеки Firebird | Установить комплект Firebird RecorderLnx либо добавить каталог библиотеки в путь запуска |
| user name and password are not defined | Не переданы учётные данные Firebird | Проверить пользователя/пароль в конфигурации SQL RecorderLnx |
| Database schema ... is newer | Программа старее схемы БД | Использовать сборку с поддержкой этой версии схемы; не понижать БД вручную |
| Нет устройства | Прибор отключён или недоступен по сети | Проверить питание, IP/порт, сеть и выполнить проверку связи |
| Неверные единицы | Ручной режим либо неверная конечная ГХ | Проверить Авто, аппаратную и канальные ГХ |
| График пуст | Нет данных, линия скрыта или неверная ось | Проверить состояние Preview/Record, тег, видимость и диапазон оси |

14. Автоматическое обновление снимков

Режим предназначен для разработчика документации и не включается при обычном запуске:

RecorderLnx.exe --capture-user-guide "--guide-output=D:\works\OburecGH\Lazarus\RecorderLnx\Docs\Руководство пользователя\screens"

RecorderLnx последовательно создаёт пользовательские формы, наносит номера активных элементов только на PNG, сохраняет *.elements.md с картой элементов и завершает работу. Общий результат находится в индексе снимков.

Для снимков, сделанных оператором вручную, используется отдельный безопасный процесс:

Положить заполненные оригиналы в screens/юзер; эти файлы считаются исходниками и не редактируются.

Запустить Tools/annotate_manual_user_screens.py из корня проекта.

Получить подписанные копии и карты элементов в screens/user-annotated.

Проверить source-sha256.txt: скрипт сравнивает SHA-256 до и после обработки и останавливается, если изменился хотя бы один оригинал.

В Markdown и Word включать PNG из user-annotated, а назначение номеров брать из одноимённых *.elements.md.

При добавлении новой формы сначала дополните словарь SCREENS в скрипте: задайте имя исходника, имя копии, координаты маркеров, назначение, взаимосвязи и клавиши. Нумерация изображения и таблицы является единым контрактом и должна проверяться вместе.

15. Сохранность данных

Перед изменением проекта сохраните резервную копию каталога конфигурации. Не удаляйте интервалы SQL БД без резервной копии: эта операция изменяет исторические данные. После изменения устройства или ГХ обязательно проверьте единицы и диапазоны в Preview до запуска записи.